# 研究级万能正置显微镜参数

- 研究级正置显微镜

1.1 研究级万能正置显微镜，可作明场（BF）观察方式的观察

1.2 正置显微镜镜体：

1.2.1 光学系统：采用UIS2无限远校正光学系统

1.2.2 调焦：载物台垂直移动，行程不小于25mm，带聚焦粗调限位器，粗调旋钮扭矩可调，最小调节精度≤1微米

1.2.3 照明装置：内置透射光柯勒照明器，12V100W卤素灯，光强预调开关，内置式滤色镜（日光平衡滤色片、ND25、ND6），左右手均可操作。

1.3 物镜转盘：五孔孔物镜转盘。

1.4 观察筒：宽场三目观察筒，倾角为30°

1.5 物镜：平场消色差物镜

2X（N.A. 0.06，W.D. 5.8）

4X（N.A. 0.1，W.D. 18.5）

10X（N.A. 0.25，W.D. 10.6）

20X（N.A. 0.4，W.D. 1.2 spring）

40X（N.A. 0.65，W.D. 0.6 spring）

1.6 目镜：10X宽视场目镜，带屈光度校准。

1.7 载物台：右手低位驱动载物台，带有旋转装置和扭矩调节装置，高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台。

1.8 聚光镜：摇摆式聚光镜，N.A.≥0.9

1.9 具备节能感应开关，操作人员离开30分钟后自动关闭透射光源。

2.0 可升级做8孔激发块转盘

2.1 五人共览附件：共四组目镜：视场直径为22

2.2 红色与绿色的LED箭头，用于在监视器上显示或者用于显微照相,提供五人同时共览使用，各观察筒之间彼此之间观察到的图像为高度一致的图像。

- 黑白/彩色CCD摄像头MC15

MC15系列彩色/黑白CCD数码成像装置具有实时预览功能，集高分辨率图像与高速率全视野的预览技术于一身，为使用者提供了极高的效率和交互性。使用MC15，聚焦、取景、图像采集等工作会变得非常容易。MC15 无论对于明场、暗场还是荧光标本，都能获得高质量的图像。在弱光条件下，选择MC15 的冷却型号能够显著降低长时间曝光产生的热噪音。MC15 的安装非常简单、方便，只需要用一根USB2.0电缆将电脑和相机连接，不需要外接电源或其他设备。 MC15 可采集高分辨率的图像，广泛用于科学研究、教学、工农业检测等领域，适用于明场、相差、暗场、DIC、一般荧光观察，以及动态成像等应用。

- 一、MC15显微镜摄像头产品特点：

  采用高分辨率的CCD芯片，可以获得高清晰的图像；

  预览速度:7.5fps，1360X1024；

  Peltier电子冷却技术，显著降低热噪音；

  采用USB2.0数字接口，便于携带和安装；

  标准C-mount接口,不须另接适配器；

  广泛的第三方软件支持，用户可以根据需要选配合适软件。

- 二、MC15性能指标：

| 图像设备 | 1/2” icx205 140万像素sony HAD CCD | 读出噪声 | 12e- |
| --- | --- | --- | --- |
| 分辨率 > | 1360X1024 有效像素 | 光谱响应 | 400nm～1000nm |
| 像素点尺寸 | 4.6μm x4.6μm | 数据接口 | USB2.0 (480 Mbit / sec) |
| 帧率 | 7.5fps，1360*1024 | 电源 | USB供电 |
| 快门 | 电子快门 | 白平衡 | 自动/手动，一键白平衡 |
| 动态范围 | 66 dB | 自动曝光控制 | 手动、自动曝光，曝光时间0.006sec~0.65 sec. |
| 工作温度 | -10°C ~ 60°C | 扫描方式 | 逐行 |
| 软件功能 | 图像显示、图像拍摄、录像 | 应用场合 | 显微成像、科研级图像采集、微距成像 |

- 配套软件功能：① 自动/手动 一键白平衡，区域白平衡；②实时预览，图像采集，录像，自动拍照；③ 实时测量分析，静态测量分析；④计数功能；⑤反射率检测；⑥ 图像阴影校正，图像拼接; ⑦ 包含图文报告系统;⑧低分辨率预览，高分辨率采集。

- 三、MC15实拍图片展示：

注：

送材料时间：2015年9月10日

送材料地点：徐州市中医院设备科