射频控温热凝器

招标技术参数要求

一、名称：  射频控温热凝器（国产品牌）

注册证：

1、注册证一：射频热凝电极套管针，（原装进口，一次性医用耗材单独三类注册证）。

2、注册证二：医疗器械产品生产制造认可表临床适用范围：用于原发性三叉神经痛和脊神经根痛

二、性能指标及技术参数：

1、电阻抗范围: 0-3800欧姆；

2、电刺激模式：恒定电压、恒定电流刺激功能；

（1）电压刺激模式：电压刺激幅度：0.00-10.0V，精度0.05V；

（2）电流刺激模式：电流刺激幅度：0.00-8.0mA，精度0.05mA；

3、射频模式：

（1）连续射频模式，温度范围: 30℃-99℃；

（2）脉冲射频模式，温度范围: 30℃-45℃；

※ 4、射频输出功率：大于或等于50W；

5、测温范围：20℃-105℃

6、快速升温，升温速度在3—10℃/S间可调。

7、热凝工作频率：488KHZ±1％

8、恒温热凝期间的温度波动：≤±0.1℃

9、双极射频功能

（1）具有单极、双极两种治疗模式；

（2）双极模式下分别显示两个电极的温度，并分别控制每个电极的温度保证治疗的安全。

（3）全中文LED液晶显示屏。

三、产品性能：

1、带有术前测试狗测试功能。

2、带有系统自设安全测试程序。

3、电极自动识别功能、具备自动检测功能、断开报警功能。

4、带有射频控温软件并有证书，控温精度到达0.1度、中文提示错误信息功能。

四、射频电极技术要求：（电极可以接受高温高压消毒方式）

（1）电极直径0.4mm，长度100mm，电极套直径0.7mm；

（2）电极直径0.5mm，长度150mm，电极套直径0.9mm。

五、射频热凝电极套管针要求：（进口，国内三类注册证一次性医用耗材）