一  招标电子胃肠镜参数

项目名称：电子胃肠镜  数量： 3 套（检查内镜两套+治疗内镜一套，主机共享）

一、项目用途：

用于多种胃肠的疾病的诊断及治疗以及早期肿瘤的诊查治疗，要求检查内镜两套+治疗内镜一套。

二、基本配置与特别要求：

1、HD+全数字图像处理主机（有电子染色功能）          1台

2、电子胃镜（有电子染色功能）                       2根

其中检查镜二根（有放大功能），治疗镜一根

3、电子肠镜（有电子染色功能）                       2根

其中检查镜二根（有放大功能），治疗镜一根

4、高清医学监视器                                   2台

5、新型一体化台车                                   2台

6、 随机技术资料                                    2套

三、主要技术参数与性能指标要求：

1、HD+全数字图像处理主机：HD+全数字图像处理全数字化,高达百万像素。

2、冷光源

（1）主灯：≥300W氙灯（色温≥5600K，持续照明≥500H）；

电子胃镜参数

2.1视野角,≥140度

2.2弯曲部弯曲角,上≥210度，下≥120度，左、右各≥120度

2.3插入部外径≤9.8mm

2.4钳道内径≥3.2mm

2.5治疗镜具有前向射水装置，在开展治疗时能时刻保持清晰的视野。

3、电子肠镜

3.1视野角, ≥140度

3.2弯曲部弯曲角,上、下各≥180度，左、右各≥160度

3.3插入部外径≤13.2mm

3.4钳道内径≥3.8mm

3.5采用百万像素的CCD,高清晰像素达到百万像素。

3.6治疗镜具有前向射水装置，在开展治疗时能时刻保持清晰的视野。

3.7镜身用渐变式硬度设计, 分段硬化，插入性好，不易打滑，方便医生操作，便于开展各种诊断治疗

3.8、副送水功能：能够有效地冲洗黏膜表层的黏液，有利于微小病变的发现，避免漏诊

3.9、带内镜送水泵1台：与副送水功能配套使用

4、高清医用监视器：

（1)监视器≥21寸；

（2）具有逐行扫描的功能；

（3）分辨率≥1920*1200；

（4）输入/输出具有：HD-SDI（2）、DVI、VGA、RGB、Y/C、混合;

5、进口原装专用台车

二  超声内镜招标技术参数

一、招标内容

高清放大超声内镜系统采购，1台

二、主要技术参数要求

一、内镜光源图像主机（1套）

※1、主机光源分体设计

2、300W氙气灯，灯泡持续使用500小时，应具有应急备份卤素灯，平均寿命约500小时

3、具有RGB、Y/C等输出方式

4、自动调节白平衡、自动亮度调节

5、具有轮廓强调、构造强调和电子放大功能

6、测光模式：平均 峰值 自动

7、具有自动增益功能

8、图像放大功能，快速冻结，大小画面转换

9、内镜信息记忆功能

10、兼容同一品牌电子胃镜、肠镜、十二指肠镜、胸腔镜、支气管镜、超声内镜等

11、特殊光学诊断功能

12、高清成像技术，高清晰度高画质，能够改善诊断准确性

13、高清晰度液晶监视器≥21寸

14、原装进口台车

二、超声主机（1套）

1、显示模式：B模式、彩色血流、能量血流、3D模式

2、扫描显示：全圆、上半圆、下半圆、滚动显示

3、显示范围：1，2，3，4，6，9，12cm

4、可用频率：C5，C7.5，C12，C20；5，6，7.5，12，20，30MHz

5、信号处理设定：当电源开、关时，增益、STC、及对比设定会保存

6、测量：距离、面积、周长、体积、椭圆近似值

7、键盘：内置轨迹球的键盘

8、图像选择：可选择内镜或超声图像

9、可存储多重图像设定，图像记忆功能

※10、主机同时支持机械环扫、电子环扫和凸阵扫描

※11、支持超声小探头系统（兼容3D小探头、胰胆小探头、带水囊小探头、带导丝小探头）

三、超声探头（2根）

（一）、普通探头（1条）

1、适用于2.8mm的钳子管道

2、频率12MHz,能观察深层的部位

（二）、双切面探头（1条）

1、适用于2.8mm的钳子管道

2、频率20MHz,能得到精细的图像

3、插入管外径：2.5mm

4、有效长度：2050mm

5、全长：2210mm

四、内镜用二氧化碳送气装置（1台）

1、具有简单便捷的一键式开/关操作，压力显示，自动送气的计时功能。

2、设计紧凑，可轻松安装到内镜台车上。

3、可用气体：医用二氧化碳气体。

4、最大气压：45KPa。

5、附送：水瓶（MAJ-970、902）2个