钬激光治疗机技术参数

- 适用范围：该产品临床适用于人体软硬组织切割、气化及泌尿系碎石。

2、激光模式：多模

3、工作激光输出波长：2100nm

4、★激光器输出方式：多核输出技术，提供相关证明文件

5、★具有激光耦合保护系统，提供相关证明文件

6、★具有智能光纤接头，自动检测光纤到位和光纤型号，提供相关证明文件

7、★具有控制能量稳定功能，使激光能量输出不稳定度：≤±5%，功率复现性：≤±5%

8、★光纤末端最大单脉冲能量：≥ 4.5J，工作频率：1 Hz -40Hz，可调

9、★光纤终端输出平均功率：60W

10、脉冲宽度：300us~600us

11、控制方式：大屏幕彩色液晶显示，触摸屏控制

12、电源：220V/50Hz

13、显示功能：专家临床数据库

14、★瞄准光激光波长为632nm和波长为532nm二种可供选择,瞄准光输出功率<5mw。

15、冷却方式：密封循环水冷，压缩机制冷，无氟环保

16、氙灯寿命：≥1000万次

17、核心元器件，如氙灯，钬棒，光纤为进口

18、★设备有微电脑控制系统的软件，经过国家软件安全体系认证。提供相关证书复印件

19、所投设备通过ISO9001和ISO13485质量体系认证

20、设备具有安全防护系统