动态心电技术参数要求

| 一 | 硬件配置要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 品牌电脑一套 |  |
| 2 | 激光打印机一台 |  |
| 二 | 动态心电记录盒参数要求 |  |
| 1 | 12导液晶动态心电记录盒 |  |
| 2 | 使用三个键操作，可以很方便地在记录盒上设置病例号 |  |
| 3 | 记录盒从开始到工作状态，会在液晶屏上可显示ERA（擦除） 、WAIT（等待）、REC（记录），记录结束后会出现END，让操作者一目了然 |  |
| 4 | 采样率：128~2048次/秒、起搏采样率：10000次/秒，每个记录盒都可直接做起搏 |  |
| 5 | 记录时间可做24~72小时，并可调节设置记录时间，最长可达7天；还可以设置记录模式、记录增益 |  |
| 6 | 存储介质用闪光卡8GB，确保24小时或更长时间全部心电图数据毫无压缩地全信息存储，即使电池欠压或意外取下电池，已经记录数据可以长期保存而不至于丢失、破坏 |  |
| 7 | 电极片脱落、电池电量过底记录盒自动报警 |  |
| 8 | LCD显示，液晶屏上可显示文字和心电波形，在记录的时候医生想看心电波形也可随时看到，支持中、英文，并可提示各种故障现象 |  |
| 9 | 记录盒有数据保护功能，如忘记了数据回放到软件中，做下一个患者时，记录盒会自动提示 |  |
| 10 | 实时时钟显示年、月、日、时、分、秒；使用1节7号电池 |  |
| 11 | 可实时监测心电信号、测量各电极片的导电阻抗，减少干扰，测量各导联线的质量 |  |
| 12 | 可以在记录盒上对波形显示、写病例号、数据保护、对比度、写保持检测、电极脱落提示进行开与关的设置 |  |
| 13 | 外形精巧，体积小，重量≤42克，方便受检者佩戴 |  |
| 14 | 自动识别和记录起搏信号，无需设置起搏开关，液晶显示起搏脉冲提示 |  |
| 15 | 采用国际标准导联体系:5电极、7电极或12电极一体导联线同时可用 |  |
| 16 | 具备USB数据传输和读卡器两种数据传输方式 |  |
| 17 | 动态心电记录盒与软件能和原delmar分析系统软件记录盒完全兼容 能与多种第三方分析软件兼容 |  |
| 18 | 一机二用，使用12导联的线记录盒记录12导，使用3导联的线记录盒记录3导 |  |
| 三 | 软件功能要求 |  |
| 1 | 中文操作界面，软件兼容三通道记录器和十二导联记录器24小时以上数据分析 |  |
| 2 | 软件可根据病例建立时间或者病例类型建立文件夹分类管理，方便查询统计； |  |
| 3 | 可人工设定分析开始和终止时间，提供分析参数的重新设置，根据不同的临床需求可以进行分析功能的场景设置，以便实现分析的流程化。 |  |
| 4 | 真正的12通道同步分析，可任意选择主通道和辅助通道分析设置。 |  |
| 5 | 常规的12/3导联心律失常分析，采用多级模板分析技术，提供总模板、二级子模板和心搏三级分析和编辑功能。总模板包含房早、室早、正常、伪差、未知等类型，提供模板合并功能。必须具有伪差自动识别，将伪差与未知心搏分类统计。 |  |
| 6 | 提供反混淆（DEMIX）心搏叠加分析功能，对自动归类错误以及疑难的心搏提供很好的判断工具。 |  |
| 7 | 具有心率变异性(HRV)分析功能，包括时域，频域分析和LORENZE散点图分析；提供5分钟、24小时心率变异性分析数据及图表；具有三维心率变异及药物试验。便于快速观察和修改心率失常 |  |
| 8 | 独特的心搏能量分布谱技术及瀑布图显示分析技术，可显示P波带、QRS波群带、T波带。提供P波瀑布图功能，房颤以及传导阻滞等心律失常事件一目了然 |  |
| 9 | 强大的起搏器分析功能，适用AAI、VVI、DDD等多种起搏器，提供独立起搏分析报告。独立通道记录起搏信号，精确分析各种类型的起搏器；软件内提供独立起搏时序图 |  |
| 10 | 独立的12导联ST扫描分析功能，ST段趋势图对比扫描，医生可以根据心率变化对任何ST段重新定标分析，提供独立的分析报告，自动分析抬高和压低类型，提供心肌缺血总负荷。 |  |
| 11 | 具有心率震荡（HRT）分析功能、心向量和心室晚电位分析功能、T波电交替分析功能、睡眠呼吸暂停综合征分析功能、心率减速力分析功能 |  |
| 12 | 二阶分析技术，将繁复的人工逐个修正改为重新定义判定条件后的自动批处理，革命性的改变带来质的飞跃，以达到瞬间完成工作 |  |
| 13 | 具有网络化功能，提供独立的客户端和服务器软件，网络管理软件与心电图分析软件分开，方便病例管理和分析，实现医院内部或与其他医院远程应用 |  |
| 14 | 分析软件为网络版，能实现多台主机共同分析病历库中的患者，随意调出其它主机的患者分析编辑。客户端软件实时显示病人状态，已分析、未分析、正在分析的患者情况一目了然。包括编辑状态，报告状态，打印状态，数据管理状态。 |  |
| 15 | 客户端软件可以给不同医生分配相应的用户名与密码；以及完善的权限管理，包括报告审核、新建病人、编辑病人，打印报告、上传病例 |  |
| 16 | 具有专门程序提供房颤、房扑自动分析功能。RR间期离散图快速分析定位全程或者阵发性房扑、房颤。提供独立的房颤、房扑分析报告。 |  |
| 17 | 灵活多样的及时打印功能，12导联同步打印，长导联打印，任意导联组合打印 |  |
| 18 | 支持打印预览功能、打印功能及网络光盘刻录系统 |  |
| 19 | HOLTER数据可输入心电网络信息系统，实现网络共享及无纸化办公 |  |
| 20 | 具有完善的升级服务方式，及时提供网络免费软件升级服务 |  |
|  | 软件必须提供散点图反向编辑功能，在模板看图时提供单QRS和心电图片段两种看图方式，方便临床医生选择。 |  |
| 四 | 制造厂家资质要求 |  |
| 1 | 通过ISO9001、ISO13485质量管理体系认证、动态心电图分析系统通过CE认证。 |  |
| 2 | 动态心电产品提供计量证书； |  |
| 3 | 软件具有软件登记证书和软件著作权登记证书； |  |