胃、肠镜清洗工作站技术参数与功能要求

| 分项配置 | 技术参数与功能要求 |
| --- | --- |
| 一、台面、洗消槽、功能背板及干燥台等主体配置与材质要求： | 1.1.整个清洗工作站主体（台下柜、台面支撑架、干燥台、功能背板等）长大于9.1米。 1.2.共配十一个大方槽，干燥台1个（每个长度大于1.8米）。 1.3.洗消槽、功能背板、干燥台面等，统一采用改性PMMA高分子材料或同等材质，要求抗压强度高，抗氧化，耐强酸强碱；表面光滑，易清洗；耐磨损，寿命长，损伤后极易修复；对人体无毒性等。为整体一次成型，无任何接缝；所有倒角为大圆弧保证无卫生死角。 1.4 配备双门软式内镜储镜柜1个，可以放置10根以上内镜，内腔符合内镜清洗规范要求一体成型无接缝，材质要求和清洗槽一致，有程控系统控制，自动消毒。 1.5 内镜转运车2个：材质要求和清洗槽一致。 |
| 二、台面、洗消槽及干燥台的规格、数量与形状要求： | 2.1.酶洗槽，浸泡槽要求为节液设计,可以节省40%以上，提供成品图片。 2.2清洗消毒槽面向内侧倾斜≥5度，前端高于后端≥5厘米。 2.3.台下柜体底部向里缩进8CM，呈明显倾斜角度。 2.4 方槽盖3个。 2.4胃镜清洗槽6个，肠镜清洗槽5个 |
| 三、多功能自动灌流器配置及功能要求： | 3.1.自动灌流控制器配置数量为11套。 3.2自动注液装置数量11套。 3.3.当设定时间后，按启动按钮，灌流器可按照定时器设定时间自动运行注液，注气，自动停止。 同时具有两个功能：第一、自动液体灌流；第二、当液体灌流结束后，不需要液、气手工转换，自动加注正压注气功能（自动注气时间可以任意设定）。 自动灌流器需隐藏在背板后方，表面只需留出控制面板和快速接口，快速接口必须安装在槽内。 3.4.控制器配置要求防水，非按键式触摸屏，安全工作电压（≤12V），可定时自动操作。 |
| 四、快速接头材质及功能要求： | 4.1.快接头材料为耐酸碱的高分子塑料，防酸碱腐蚀 4.2.只需单手操作就可完成，浸泡时方槽盖可实现完全密封。 |
| 五、水处理系统、高压供水器的数量及性能要求： | 5.1.水处理系统数量要求为1台。 高压供水器数量要求：1套。 5.2.处理性能指标要求：产水量：500L/h/套（25℃）；脱盐率：≥ 99%；产水水质：处理方式：单级反渗透，纯水电导率：≤15μs/cm （25℃），细菌总数：≤10CFU/100ml（此清洗槽出水处测量数据，并提供检测国家相关部门报告）；全自动运行控制，自动开停机，反渗主机一体化结构，纯水储水可实现消毒、灭菌功能，进口RO 膜（标注品牌），水箱：容积为1000L,材质为SUS304不锈钢，佩带呼吸器、液位装置；耗水量：1000L/h 设备功率：4KW(380V、50Hz)，供水压力：0.2Mpa～0.4MPa， 进水最佳水温：5～35℃，最高工作压力：1.3Mpa，具有纯水储水一键消毒功能，回水具有二次消毒功能。 高压供水器：要求提供稳定的内镜清洗用水水压。 |
| 六、医用空压机数量及性能参数要求： | 6.1.医用空压机数量要求为1台。 6.2采用做为医疗器械管理的医用无油空压机，全无油保证压缩气体中绝无油分子，供气压力：max0.75MPa 供气量：65L/min 储气量：≥30L 噪音≦60分贝 电压：220V 输出功率：550W, |
| 七、中心气体 处理器的数量及性能要求： | 7.1.中心处理器数量要求为1套。 7.2.气压调节范围：0～0.75Mpa，分离空气中的水分及其它杂质，为内镜洗消提供干燥纯净的压力空气，并另外设有注气压力调节器（不高于0.02MPa）, |
| 八、全不锈钢高压气枪的数量及材质性能要求： | 8.1.全不锈钢高压气枪数量要求为5把。 8.2.材质采用优质304#不锈钢，内镜清洗专嘴锥型喷头，压力：0～0.75MPa。 |
| 九、全不锈钢高压水枪的数量及材质量要求： | 9.1.全不锈钢高压水枪的数量要求为4把。 9.2.材质采用优质304#不锈钢，内镜清洗专嘴锥型喷头，中端采用橡胶垫可防止吹管腔或波，压力：0～0.75MPa。 |
| 十、给排水系统的数量及材质要求 | 10.1.给排水系统的数量要求为11套。 10.2.给水系统材质采用：全优质SUS304不锈钢材质水龙头，进口陶瓷阀芯，360度旋转式设计，有冷热水接口，冷热水开关独立控制，方便灵活。多层防腐防锈处理，可承受强酸强碱环境的使用；全304＃优质高压编织供水软管及管件；优质的PP-R冷热水管材和管件，符合GB/18742.2-2002中PP-R技术要求和SH-T 1750-2005技术要求。排水系统采用：304#不锈钢下水器；优质PVC钢丝排水软管及PVC-U专用排水管及管件。 |
| 十一、供气管路要求： | 11.1.，承压强，寿命长，外径[7.9，8.1]mm，内径[5.4，5.65]mm，耐压15kg。 |
| 十二、中心电源要求： | 12.1.中心电源数量要求为1个，变电220v为≤12v，保证整套设备为安全电压，保证人身安全。 |
| 十三、配套设施要求： | 13.1要求每个清洗流程必配置安装好冷水管与热水管。 |
| 十四、资质要求 | 14.1 要求提供产品的国家二类医疗器械注册证，生产厂家ISO9001认证书和13484认证书，提供江苏省内该产品大于60家使用用户名单，提供原厂授权书和售后服务承诺书。 |

另要求： 自动清洗消毒机1台、台式超声波清洗机1台