| 序号 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 数量：7个 |  |
| 二 | 母子LED无影灯型/单头LED无影灯型，圆盘式设计，可满足各科室手术照明使用。 |  |
| 三 | 主要技术指标 |  |
| 3.1 | 采用德国配件悬臂，3组以上关节联动，可作360°全方位运动，灵活、轻便。无旋臂旋转限制。 |  |
| 3.2 | 光照明强度：≥ 120，000Lux |  |
| 3.3 | 灯头直径：≥56cm； |  |
| 3.4 | 光斑直径：160-250mm； |  |
| 3.5 | 光柱深度1300mm |  |
| 3.6 | *灯光亮度可连续多段段多挡调节 |  |
| 3.7 | 色温：4200±200°K； |  |
| 3.8 | 演色指数：≥95Ra； |  |
| 3.9 | 采用LED冷光效果：红外线吸收率99%，使得外科医生头部温升：<2°C，手术视野处升温：<12°C；避免手术部位组织及伤口干燥及凝血。 |  |
| 3.10 | LED灯泡数量：母灯采用≥48个LED光源,子灯采用≥24个LED光源分为多个独立光源组；每个灯头采用多CPU控制，每组LED光源具有专门电路芯片控制，任意一组失效不会影响无影灯的正常使用； |  |
| 3.11 | LED灯泡平均寿命：≥50000小时； |  |
| 3.12 | - 无影灯中轴旋转装置，具有安全承载设计；无影灯各旋转轴位置保证无漂移现象。 |  |
| 3.13 | 脱卸式聚焦手柄可作高温高压140°消毒。 |  |
| 3.14 | 材料和特性：采用高强度、防腐蚀材料，易清洁、维护。 |  |

LED手术无影灯技术参数(门手)