多功能肛肠检查治疗床

肛肠检查治疗床是适用于肛肠科检查.诊断和一般手术之用,床面可上下升降,前后变向，且具有人性化设计越大范围调节,最低体位方便患者的使用;背板操作采用气动技术,只要轻轻按捏手柄就可得到临床的体代位;脚踏控制开关方便医生检查操作;清洁保养容易,防污性能好,经久耐用.

- 床体尺寸：≥1340×520mm, 因设备根据人体功能构造，适用于肛肠科检查、换药及门诊手术; 承载重量为135KG；

- ★床面高度： 680~930mm；背板角度：-8°～70°；座板调节角度：±20°；

- ★纵转角度：可以做到任何角度的纵转；

- 采用电动控制，可适用于各种不同体位检查及手术；背板采用可控气弹簧控制，调节范围大；

- 床垫采用无缝包皮制作，具有抗污、耐酸碱、防紫外线功能。

- ★具有头高脚低功能，头低脚高功能，以便于急救处理；

- ★搁腿架分为左右向，只要用力准确，在固定器锁住后，可承受15KG以上扭力和180°调节范围，永不松动，实用性强，操作简单；

- 脚蹬可调节至合适的角度和长度，有利于各种不同体位的检查；

- ★检查床两边的扶手即可以作为扶手又可以作为支脚架，而且上下左右都可以调节；

10.纸卷设计在背部段，不同于一般纸卷空间设计于臀部可防止因为检诊清洁患部时，造成坐垫潮湿，让整卷纸卷无法使用；

- 11、配备LED冷光无影灯，方便医生检查时照明；

- 12、表面静电喷漆处理,对人体无毒害,外观质量好,途层耐腐耐磨能力高.

13、生产厂家能确保提供长期售后服务。

产品配置：

| 名称 | 数量 | 名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主床 | 1台 | 搁腿架 | 1付 | 扶手 | 1付 |
| 污物盆 | 1件 | 脚踏开关 | 1件 | 防水垫 | 1件 |
| 电源线 | 1根 | LED检查灯 | 1件 | 搁脚架 | 1付 |
| 伸缩脚蹬 | 1付 |  |  |  |  |