多功能清创机技术参数

| 序号 | 参数名称 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 适用范围 | 适用于擦伤、开放性创伤、犬咬伤、武器伤、褥疮、糖尿病溃疡、外科手术感染创面的清创。 |
| 2 | 触摸液晶屏 | 10.2寸，16.9宽屏，64K高彩色 |
| 3 | 工作方式 | 超声波清创和负压吸引两方式可独立工作也可同时工作，互不干扰，开机直接进入操作模式，参数记忆，应用方便，操作简单； |
| ☆4 | 工作开关模式 | 脚踏开关和触屏开关两种模式，任意切换，清创液流量开关自动跟踪，同步控制。 |
| ☆5 | 超声波清创液流量 | ≤130ml/min; |
| ☆6 | 冲洗管 | 超声无痛清创、负压吸引两大系统一次性冲洗管管路外置，便于更换、防止交叉感染；冲洗和废液回收可同步进行 |
| 7 | 工作电压 | DC24V 40W |
| ☆8 | 有效超声频率 | 35kHz-45kHz |
| 9 | 振幅电压： | ±80V±10V。 |
| 10 | 总功率 | ≤100VA |
| 11 | 钛合金冲洗刀头（超声） | 4种刀头可变换 |
| ☆12 | 吸引负压 | 60 kPa-88 kPa |
| 13 | 负压废液瓶 | 2000ml×2 |