电子灸治疗仪技术参数

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 简述 | 台式，液晶显示灸疗时间和温度，灸疗时间采取倒计时法，结束后有指示灯变蓝色提示，各通道可单独设置灸头使用温度、时间也可多通道同时操作一键设置。 |
| 2 | 电源输入电压和频率 | 1)电源电压： AC220V±10% |
|  |  | 2)电源频率： 50Hz±2% |
|  |  | 3)输入额定功率：120w±10% |
| 3 | 输出参数 | 1)输出额定电压： 15V±10% |
|  |  | 2)单个灸头功率： 5W±10% |
|  |  | 3)灸头阻值：30Ω±10% |
| 4 | 电气安全性能 | 1)外壳漏电流：＜0.1mA |
|  |  | 2)患者漏电流：＜0.1mA |
|  |  | 3)电介质强度: 4000V |
| 5 | *双重过温保护 | 1)灸头温度超设定最大值85℃，第一路保护电路动作，切断输出。 |
|  |  | 2)第一路保护装置失效，灸头温度继续升至98℃±3℃，第二路灸头温度保护器动作，切断输出。 |
| 6 | 环境条件 | 1)环境温度：5～40℃ |
|  |  | 2)相对湿度：30%～75% |
|  |  | 3)电源为 AC220V±10%、50Hz±2% |
|  |  | 4)熔断丝容量：5A |
| 7 | 使用性能 | *1)液晶屏显示时间、温度，各灸头工作时温度、时间单独显示。 |
|  |  | *2) 8个灸头连接通道，最多可使用16个灸头同时施灸。 |
|  |  | *3)配有腹部3连组合灸头、腰部7连组合灸头。 |
|  |  | 4)连续工作时间： ≥8 h |
|  |  | 5)施灸半径：0～1500mm |
|  |  | 6) 灸头灸疗温度设定范围：30～85℃内连续可调 |
|  |  | *7) 灸头中心点恒温值的误差在30～70℃≤±3℃；在71～85℃≤±5℃ |
|  |  | 8)灸头灸疗的升温时间：≤5min |
|  |  | 9) 灸头灸疗时间设定范围：0～99min分钟内连续可调 |
|  |  | *10)灸头具有远红外功能，波长： 7.6～30um，法向全发射率：0.84 |
|  |  | 11)灸头表面磁通量密度： 23～120mT； |
|  |  | 12)灸头可实现直接灸、间接灸、温针灸等系列灸法。 |
|  |  | 13)温针孔：Ф 3±1mm；隔热垫：Ф38±1mm，隔物灸槽 Ф 30±1mm |
|  |  | ﹡14)灸头可适配艾绒灸片、纤维载体精油灸片、液态灸片等。 |
|  |  | *15）灸片生物相容性：细胞毒性≤1级；皮肤致敏：应无皮肤致敏反应；皮肤刺激：应无皮肤刺激反应。 |