呼吸机招标技术参数与要求

数量：1台

1、基本要求：

1.1  技术先进，性能稳定，可用于儿童、成人。

1.2  彩色触摸屏,中文显示及菜单，有最新的动态肺模型及脱机指示窗显示功能,。动态肺模型可以实时的将病人潮气量，顺应性，阻力，病人自主呼吸等以图形的方式显示，方便临床观察及判断。脱机指示窗将病人的氧和状况，CO2清除状况，病人自主呼吸能力有效的整合，帮助临床医生加强撤机指导。

2、通气模式及主要功能

- 容量控制：(S)CMV 、SIMV

- 压力控制：PCV、PSIMV、SPONT

2.3  智能化闭环通气：自动应用肺保护通气策略,自动调整病人的潮气量及呼吸频率，使病人的人机同步性最佳，使病人的呼吸做功最小，可以自动应用低潮气量来适应ARDS病人的呼吸力学。可应用于无自主呼吸到有自主 呼吸的所有病人，贯穿应用于机械通气的整个治疗过程。使用简单。(ASV或SmartCare或PAV 或NAVA)

2.4压力支持容量保证模式：（PRVC或APV或AUTOFLOW）

2.5窒息后备通气：智能窒息后备通气

2.6其他通气功能：手控通气、叹气、药物雾化、纯氧灌注、等待模式、通气抑制,吸痰工具等

2.7采用近心端流速传感器技术，精确监测病人端数据。

2.8同步雾化治疗系统：同步雾化30分钟或用户自行终止

2.9兼具院内转运功能：支持高、低压氧模式，内置电池使用时间≥200分钟。

3、设置参数：

3.1   成人，儿童模式下潮气量：20ml-2000ml

- 呼吸频率： 1-80次/分

- 呼气末正压：0-35厘米水柱

- 氧气浓度：21-100%

- 吸呼比：1:9-4:1(同时显示I:E, TE和TI)

- 吸气时间：0.1-11秒（0.1~30秒DuoPAP、APRV）

- 流速：1-250升/分

- 吸气触发灵敏度流量触发 (近端)：关闭, 1-19 升/分

- 呼气切换灵敏度（ETS）：5% -80%峰流速可调

- 压力上升时间（Pramp）：1-1900毫秒

- 压力控制：PEEP/CPAP以上0-35厘米水柱

- 压力支持：PEEP/CPAP以上0-35厘米水柱

4、监测内容：

- 实时波型：容量、流速、气道压力；

4.2  肺功能参数：吸气阻力,  静态顺应性,AOTOPEEP  呼气时间常数,  浅快呼吸指数，P0.1

4.3  动态图形监测：动态图形量化分析呼吸状态，同时显示分钟通气量、 潮气量、           呼吸频率的最佳目标值和实际值。

5、报警

5.1．出现异常时，有分级报警提示。

5.2．常规报警设置：低/高呼出分钟通气量、低/高呼吸频率、低/高压力、低/高潮气量、窒息时间、空气陷闭（空气限制）等。