床旁血滤机技术参数

1.设备名称：床旁血滤机（CRRT）

2.功能要求：操作简便的适用于肾脏替代治疗和血浆治疗的全功能机器

3.操作系统

3.1高分辨率的液晶显示屏；中文操作系统；版面提示操作步骤、管路安装指南；具备异常情况的在线帮助功能；

3.2防水操作按键，避免操作过程中液体渗漏对机器造成的损伤；

3.2 分离式管路及预安装管路系统，安装使用方便；管路和滤器独立包装，根据临床需求选择；

3.3提供可复用的废液袋：7L/袋×2，且有排液口。

4.广泛的治疗模式

4.1多种治疗模式：在治疗中可随意转换治疗模式；

4.2可灵活的选择前稀释或后稀释；

5. 平衡系统

5.1一体化称重系统；精确称重，能自动消除假象或系统误差导致的偏差；更换液体不需中断治疗；

6.泵的设计和治疗参数

6.1血液流量：10-500ml/min±10%；分辨率5ml/min；

6.2置换液流量：10-15000ml/h，可调节；

6.3透析液流量：10-24000ml/h，可调节；

6.4血浆置换率：10-3600ml/h，可调节；

6.5超滤率：0-2000ml/h，可调节。

7.抗凝系统

7.1持续肝素流量：0.1-10ml/h，精度0.1ml/h；肝素追加剂量：0.1-10ml/每次。

8. 加温系统

8.1一体化置换液、透析液及血浆加温；

8.2加温范围：20℃-40℃，精度0.5℃。

9.压力监测

9.1动脉压监测显示范围：-400～+650mmHg；精确度±10mmHg；

9.2静脉压监测显示范围：-400～+650mmHg；精确度±10mmHg；

9.3滤器入口端（PD1）监测显示范围：-400～+650mmHg；精确度±10mmHg；

9.4滤器出口端（PD1）监测显示范围：-400～+650mmHg；精确度±10mmHg；

9.5滤器前压监测范围： -400～+650mmHg；精确度±10mmHg。

10.安全性

10.1空气检测器：超声波检测，敏感性：气泡>100μl；

10.2置换液/透析液空气检测器：超声波检测，敏感性：气泡>300μl；

10.4漏血检测器：光学检测，在≥ 2.5 ml 血液/ 1000 ml 盐水(牛血HCT 32 %测定)，提供漏血重定标，避免特殊疾病造成的漏血误报警；

10.5报警报知功能：静脉压报警、动脉压报警、滤过压报警、滤器压降、TMP警报、气泡检知警报、补液空警报、透析液空警报、漏血警报、装置异常警报。

11. 相关耗材

11.1管路和滤器可分离，方便治疗中随时更换滤器，可有效节约成本，管路有分离式和预安装两种选择，临床根据需求自由选择；

11.2相互独立的动静脉血管路、置换液管路、透析液管路及血浆置换管路，使用灵活方便；

11.3配套满足不同治疗模式的管路、滤器、血浆分离器。