# 呼吸机招标参数

# 基本特征

  - 著名品牌

  - 适用于对成人、小儿和新生儿患者进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机，机型新颖，触摸屏，中文操作界面。

  - 具有清晰的操作界面和报警提示。

  - 高性能的流量金属膜片传感器。

  - 具备有创、无创、高流速氧疗功能。

  - 支持升级主流和旁流二氧化碳监测。

  - 呼吸机内呼出通道可拆卸，可高温高压或浸泡消毒，满足院感要求。

  - 可配备备用空气气源（如空压机等），非涡轮机。

  - 配备锂电池，断电支持≥90分钟，电池剩余电量可在屏幕显示。

# 呼吸模式及功能

  - 标配模式：VCV、PCV、SIMV（PC）+PS、SIMV（VC）+PS 、CPAP、PS、窒息通气模式、漏气补偿、手动通气

  - 可选配一些高端的、所投产品特有的通气模式和监测参数

  - 其他功能：手动呼吸、吸气保持、呼气保持、雾化、增氧、吸痰程序，NIF、PEEPi及P0.1测定

  - 可选配低流速P-V工具，帮助确定最佳PEEP值。

  - 可选配脱机功能，一键启动，方便快捷。

  - 可选配肺复张功能，提供控制性肺膨胀法或其他方法进行肺复张。

# 设置参数

  - 潮气量：20ml—2000ml

  - 呼吸频率：1-100/min

  - 吸气流速：6-180L/min

  - SIMV频率：1-60/min

  - 吸/呼比：4:1—1:10

  - 最大峰值流速：180L/min

  - 吸气压力：1--100 cmH2O

  - 压力支持：0—100cmH2O

  - PEEP：0~50 cmH2O

# 监测参数

  - 气道压力：呼气末正压、气道峰压、平台压、平均压

  - 容量参数：吸入和呼出潮气量、分钟通气量、自主呼吸潮气量

  - 吸入氧浓度的监测

  - 具有压力/容积、流速/容积、流速/压力环，V-CO2曲线，4种呼吸环监测。

# 报警参数

  - 具有智能逻辑判断及报警链管理，报警可采用图形化指引进行故障提示

  - 气道压力：过高报警

  - 每分钟通气量：过高/过低报警

  - 自主呼吸频率：过高/过低报警

  - 潮气量：过高/过低报警

  - 智能识别呼吸管路脱落、泄露、阻塞，关键器件故障

  - 电池低压报警

# 其他功能

  - 能够通过4G网络联网实现信息互联和呼吸机管理

  - 设备无单独使用耗材