高频电刀技术参数

- 仪器类型：1类CF型，防除颤普通设备。

- 工作频率：512KHZ，工作方式：间隙加载连续运行，暂载率10S/30S。

- 输出模式 ：单极电切模式≥4种，单极电凝≥3种，双极电凝≥2种

4、电源：单相交流220V±22V，50HZ±1HZ，最大电流≤3.5A.

5、CPU单片机及CPLD高速可编程门陈列芯片协同工作，全数字控制方式，功率输出闭环调幅调功型电刀。

6、功能齐全，单双极俱备，适应范围广，该款产品配备先进的功率密度反馈技术，无论是肌肉亦或肠系膜组织还是脂肪组织，均能保持切割顺畅、利索，不必在手术过程中进行频繁的功率设定调整。

7、手术过程中不必进行单极、双极模式转换。对一台手术中同时会用到单极切、凝和双极凝功能的骨科、脑外科、妇科手术来说，提供了便捷的功能。

8、电凝：固定的窄工作脉冲，凝血迅速有效，喷凝功能，可配合氩气进行喷凝手术。

9、操作方式：单极既可手控也可脚控。输出端口采用机械封锁装置，手控刀也可脚控输出。

10、安全装置：1.具备计算机自检功能，故障代码显示备检。

11、安全装置：2.除配备单片极板监控系统外，还配有双极板质量型监控系统。计算机自动检测中性极板与患者接触面积，遇有接触不良或手术过程中有效面积减少，计算机自动评测，封锁输出并启动告警，从根本上杜绝极板烫伤。

12、记忆功能：机器重启后能够自动存储上次手术使用功率

13、双电刀笔控制，能同时双人进行手术，可同时进行单极电凝。