病人监护仪参数要求

数量：20 台

监护仪外形结构：

- 多参数监护仪,可用于监护成人、儿童、新生儿患者；

- 12.1寸彩色LED显示，彩色高分辨率达800*600，最多7道波形显示，可配触摸屏；

- 具有悬浮报警灯，报警讯息一目了然；

- 一体化便携式提手；

- 整机无风扇设计，零噪声，无吸尘，屏幕5º倾斜，符合人体工程学设计。

功能特点：

- 标准配置可监测血压（NIBP）／血氧（SpO₂）／脉率（PR）／心电（ECG）／呼吸（RESP）五参数；

- 3/5导心电测量；

- 具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护；

- 具备ECG多导同步分析功能，同时分析多个心电导联，个别导联干扰情况下仍能准确监测；

- 抗交流电/除颤/电刀等干扰功能，除颤后恢复时间小于10s；

- 具备起搏信号自动识别功能；

- NIBP可选择初始充气压力，提升测量的准确性和患者舒适性。

可升级参数：

- 可选主流EtCO2，插管病人、非插管病人均适用

系统功能：

- 具有三级声、光、文字报警，参数报警级别可调；

- 具备报警集中设置功能；

- 具备掉电存储功能,当交流电与电池断电时均可保存当前数据；

- 最多显示1个参数的120小时的压缩和扩展波形，趋势回顾最长120小时，NIBP测量回顾7200组，报警事件回顾最长120小时数据；

- 大字体显示界面，标准界面与七导联心电图界面多种显示界面；

- 心电、呼吸、血压、血氧饱和度、体温涉及的电击防护等级为CF级，以保证患者漏电流的安全；

- 可连接记录仪，对所需波形参数进行打印；

- 标配防水血氧探头。

电 源：

- 100-240V交流, 50/60Hz最大输入功率0.6-0.3A；

- 超长待机时间，正常状态满电量工作时间≥8个小时；

- 交直流供电，无间断监护。

心 电:

- 导联: 5/3导联可选；

- 分 辨 率: 1 bpm(搏/分)；

- 頻率响应: 0.05—100Hz；

无创血压:

- 测量方法: 振荡平均法；

- 0～300mmHg；

- 测量范围: 成人/儿童/新生儿；

- 测量方式:手动/连续/自动（1min、2min、2.5min、5min、10min、15min、30min、1h、2h、4h、8h可调）；

- 具有过压保护功能。

血 氧:

- 血氧范围: 0—100%；

- 分辨率:1%；

- 精度：80%～100%≤2%	        70%～80%≤±3%

- 报警范围:    上限  51%～100%       下限  50%～99%

呼 吸:

- 测量范围: 0～150rpm；

- 精    度: ≤±2rpm；

- 具有窒息报警功能。

脉 搏:

- 脉率范围: 30—300bpm；

- 分 辨 率:  1 bpm；

- 精度: 精度：≤±3%±1bpm。

- 特别提示:此项目设备根据临床需求，分批配送。