生物安全柜技术参数要求

- 数量  1台

- 技术指标：

1、型别    Ⅱ级A2垂直层流负压机型,气幕式隔离设计,防止内外交叉感染;70%气体循环、30%排气的层流方式

2、 内部有效尺寸(宽×深×高)   1304mm×630mm×630mm

3、过滤技术    采用欧美进口ULPA高效过滤器过滤效率99.9995％（≥0.12μm颗粒）材料为硼硅酸盐的玻璃纤维.

4、洁净度    ISO 4级

5、送风和排风系统都设置“零泄漏”专利技术

6、前吸入口采用无阻碍回风专利技术（ZL200520140353.8）

7、前口风速（工作窗口吸入风速）≥0.55 m/s 下降风速  0.35m/s

8、隔离操作面10度倾角前窗设计，照明度：＞900（1x）

9、振动半峰值  ≤3μm

#10、结构：外箱体全部采用宝钢优质冷轧钢板静电

涂装抗腐蚀能力强,工作区全部采用SUS304优质不锈钢，圆弧角R10内胆一

次成形增强自洁功能，四面双层结构使工作区在负压通道包围之下始终处于

负压状态，确保无污染泄漏，气幕隔离系统专利技术(专利号：ZL97235425.5）.

玻璃可全幅清洗。

11、可移动式SUS304优质不锈钢工作台面，台板可移动和容量＞4000mL的集液

槽下设排污阀门，方便收集泼溅液体和清洗消毒。

12、操作挡板为6mm安全玻璃移门，进口手动升降系统控制位置，上下任意可

调，升降自如、定位准确、无故障、免维护，并能完全关闭以便灭菌，提供

专利证。可拆卸式圆弧型搁手板，减少作业疲劳。

13、气流平衡生物防护

人员防护（5-8×108/ml 浓度枯草杆菌芽孢液喷雾试验，连续三次）：

撞击式采样器的菌落总数≤10 CFU/每次

狭缝式采样器菌落总数≤5 CFU/每次

受试产品防护（5-8×106/ml 浓度枯草杆菌芽孢液喷雾试验，连续三次）：

菌落总数≤5 CFU/每次

交叉感染防护（5-8×104/ml 浓度枯草杆菌芽孢液喷雾试验，连续三次）：

菌落总数≤2 CFU/每次

14、独立主机与支架分体设计，便于搬运，能调节安全柜的水平度和稳定性。

#15、带紫外线杀菌灯，消除微生物污染隐患，当风机、荧光灯关闭时，紫外灯才

能运行；开门断紫外灯，紫外灯开启0.5小时（可调）自动关闭。照明系统采

用进口名牌灯具,护眼设计,照度大于国家标准。

#16数显式控制界面，轻触按键操作。彩色LCD液晶屏实时显示下降风速，吸

入口风速、过滤器使用寿命和堵塞报警、实时监测与显示机组运行时间等参

数。

17、工作区配置双防水插座设计，具有断电保护功能；可提供一个过渡通道带

便于操作者有选择的使用。

18、安全柜具有节能模式：在不关闭风机拉下移门后，风机保持低速循环，保证

其设备内的基本洁净度，在打开移门后马上能达到洁净状态。

19、前窗开启高度限位声光报警系统与照明控制联动。照明与杀菌系统安全互锁

系统。紫外灯具具有预约定时功能，可实现定时开启，提高效率。

20、进口的风机风量自动补偿系统，确保在过滤器阻力增加50%的情况下风机风

量变化小于10%，提高安全性。