清洗消毒系统配套设备招标参数

| 合同包 | 品目号 | 货 物 品 名 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1-1 | 全自动内镜清洗消毒机 | 1台 |
|  | 1-2 | 清洗槽 | 1套 |
|  | 1-3 | 纯水机 | 1台 |
|  | 1-4 | 单门内镜储存柜 | 1台（可储存3-4条） |
|  | 1-5 | 内镜运转车 | 2台 |

1-1全自动内镜清洗消毒机技术参数

| 序号 | 项目 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 消毒液箱容量 |  |
| 2 | 适酶储存箱容量 |  |
| 3 | 酒精储存箱容量 |  |
| 4 | 消毒液用量 |  |
| 5 | 适酶用量 | 可依需要自行设置。 |
| 6 | 酒精用量 | 依用户要求装机时设置，自动喷射内镜管道并吹干。 |
| 7 | 测漏装置 | 全程实施测漏监控，漏气报警。 |
| 8 | 消毒次数记录 | 每完成一次消毒，微电脑自动计入，屏上显示。 |
| 9 | 消毒时间 | 戊二醛：温度≥43℃时，全程≥10分钟；恒温≥23℃时，全程≥18分钟；邻苯二甲醛：恒温≥23℃时，全程≥10分钟；酸性氧化电位水：全程≥10分钟；过氧乙酸：全程≥10分钟； |
| 10 | 消毒质量保证 和恒温控制装置 | 消毒液不足和机器有故障自动报警，并显示故障内容；温度没 有达到要求，机器强制暂停启动。 |
| 11 | 消毒液添加、排放 | 自吸、自排。 |
| 12 | 电动开、关机盖 | 避免手动开盖后取内镜时产生二次污染。 |
| 13 | 噪音 | ≤75db（A）（风干工作时）。 |
| 14 | 环境温度 | 5℃～40℃。 |
| 15 | 消毒效果 | 对枯草菌黑色变种芽孢的消除对数值均应≥3.00。 |
| 16 | 自身消毒 | 避免二次感染。 |
| 17 | 打印功能(选配) | 消毒结果自动打印。 |
| 18 | 外形尺寸（占用空间小） | 宽≤630mm、深（前后尺寸）≤740mm、高≤930mm. |
| 19 | 洗消槽尺寸（空间大） | 宽≤385mm、深（前后尺寸）≤505mm |
| 20 | 主要配置 | 主机一台、(可选配内置无菌水过滤芯一条.) |
| 21 | 熔断器的保险管 | 速熔阻燃保险管，规格：6A,6mm×30mm. |
| 22 | 消毒液浓度监控 | 可随时检测消毒液的浓度 |

1-2清洗槽

1、主体材质及规格要求: 台面、洗消槽及功能背板采用固层由无毒塑料ABS+PMMA高分子复合材料分段式一体注塑成型，起到加固台面、承重、安装固定作用；防止迸裂的作用，防止台面长期使用变形，(满足院感要求：材料必须抗压强度高，弹性好，抗氧化，高度耐酸碱，表面光洁易清洗，细菌附着率极低，对内镜无磨损等性能).

2、背板及材质要求：背板采用固层由无毒塑料ABS+PMMA高分子复合材料分段式一体注塑成型。安装自动灌流器面板成15度斜度，充分做到操作人员的舒适感，背板靠下方装有清洗专用灯箱，使操作人更清晰的看清清洗物品清洁度

3、气体处理器：气压调节范围：0～0.75Mpa，分离空气中的水分及其它杂质，为内镜洗消提供干燥纯净的压力空气，并另外设有注气压力调节器（不高于0.02MPa）, 专为内镜腔道提供清洁而又安全的气压，不损伤昂贵的内镜。无耗材、免维护、免清洗。

4、台面支撑架为矩形优质304不锈钢，柜门采用金钢玻璃+金属收边条制作，防腐防潮，防划伤，经久耐用，分段倾斜式柜门，设计美观大方、更加人性化。倾斜式操作面板平面设计，台下柜悬空地面0.15米便于打扫卫生。

5、清洗槽流程配有、气体处理器1个,空压机1台，配有高压水枪1把、气枪1把，全不锈钢水龙头以及相应的给排水系统。

6、高压气枪采用优质材料一次性成型，防止枪体腔道腐蚀，杜绝纯净空气通过枪腔道的二次污染，能适用不同口径的内径接口。压力：0～0.75MPa 气压大小可调。

高压气水枪：优质材料一次性成型，防止枪体腔道腐蚀，杜绝纯净空气通过枪腔道的二次污染，能适用不同口径的内径接口，水压大小可调。

7、给排水系统采用：全优质SUS304不锈钢材质水龙头，品牌陶瓷芯360度旋转式设计，有冷热水接口，冷热水开关独立控制，方便灵活。

| 1-3纯水处理系统招标技术参数 |  |
| --- | --- |
| △产水水量 | ≧100 L/H@25℃。 |
| 运行功率 | ≦2KW。 |
| 输入电源 | AC220/50Hz 。 |
| △主机外形尺寸 | ≦800L*700W*1500Hmm。（提供产品设计外形图及内部结构图）。 |
| 源水要求 | 满足GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。TDS值≦300ppm，压力值：0.2-0.4Mpa |
| 环境温度 | 5-45℃。 |
| 处理流程 | 前置预处理-软化-反渗透-消毒模块+末端微孔过滤。 |
| 运行方式 | 系统相关设备受“水箱液位+压力+流量联锁”控制自动运行。 |
| 产水指标 | 符合 WS310-2016清洗用纯化水电导率≤15us/cmm(25℃),以及符合 WS507-2016 清洗用水的标准菌落总数≤10CFU/100mL的规定。（提供第三方检测报告） |
| 功能特点 | - 系统采用“PLC+7寸大屏触摸”控制，在线显示制水动态画面。整个控制系统具备自动功能(自动制水、自动冲洗、原水缺水/水箱满水自动停机自动消毒等)。（提供屏幕显示画面图片） - 设备采用集成式一体设计，内置SUS304不锈钢水箱,占地面积小，节约空间。 - 设备自动控制，自动冲洗，恒压供水，操作简单方便。 4、设备具备无水保护，压力保护等多种安全自锁装置。 |
| 预处理系统 | 配备多介质过滤器，活性炭过滤器，软化装置，及相关辅助设备组成。预处理可实现自动正洗、反洗，再生。 |
| 反渗透系统 | 具有运行冲洗、定时冲洗、手动冲洗等功能，反渗透系统采用反渗透膜元件(材质:芳香型聚酷胺复合膜) |
| △纯化水水箱 | 采用≥2mm厚壁不锈钢材质，用于储备反渗透产水水箱装有液位控制器， 通过液位控制器实现反渗透装置和纯化水外输送泵的起停。 |
| 输出方式 | 纯水供水采用恒定压力输出方式，供水压力不得低于内镜洗消设备的最低工作压力，配置输送泵。 |
| △消毒功能 | 具备采用紫外线+臭氧+微孔过滤的方式对供水管路进行消毒。（提供安装图片） |

1-4单门内镜储存柜技术参数

| 序号 | 项目 | 招标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | 招标货物名称及数量 | 单门内镜储存柜 台 |
| 2 | 适用范围 | 广泛用于医院内镜室、支气管镜室、膀胱镜室、耳鼻喉科、五官科等科室，用于存放各式软式内窥镜。 |
| 3 | 技术要求 |  |
| 3.1 | 机体外壳材料工艺 | 外部材料采用多工艺处理的钢塑材料。与内胆有机的融为一体，柜内空间密闭效果优异，整体简洁、实用、美观、大方； |
| 3.2 | 内胆材料工艺 | 内胆采用进口高分子复合材料独立开模一体成型，易清洁，表面细菌残留量低；使用方便、安全、快捷；对内镜无磨损等特性； |
| 3.3 | 内镜存放挂钩 | 柜内设计有透明PMMA制成的内镜悬挂系统，该系统为上中下三件套，全方位的定位内镜，防止相互碰撞，并且下部件为可升降式，适应不同尺寸的内镜的存放需要，严格按照《内镜清洗消毒技术操作规范（2004年版）第三章第二十六条中的“镜体应悬挂，弯角固定钮应置于自由位”的规定，保持内镜垂直存放，避免碰撞损伤； |
| 3.4 | 控制方式 | 微电脑液晶中文显示，触摸屏控制系统； |
| 3.5 | 消毒模式 | 智能化控制循环风消毒系统，消毒时紫外线不能直接照射到内镜，避免消毒时对内镜造成老化等损坏； |
| 3.6 | 整机外形尺寸（mm） | 长745*厚550*高2060mm； |
| 3.7 | 重量（kg） | 60； |
| 3.8 | 储镜量 | 6条软式内镜； |
| 3.9 | 电源电压 | 200V 50HZ； |
| 3.10 | 功率(W) | 80； |
| 4 | 售后服务 |  |
| 4.1 | 保修期 | 厂家免费保修一年、终身上门进行维护服务； |
| 4.2 | 响应时间 | 维修响应时间4小时，24小时到维修地点。 |

# 1-5内镜转运车

转运内镜数量：2条

分  层：2层

外型尺寸：730*420*860（mm）
车体：由碳钢喷塑而成，耐腐蚀、不沾水、车行顺畅、取放方便。两个高分子材料托盘，

盖子：采用高分子材盖子，方便了解内镜的情况。

托盘：采用高分子材料托盘、托盘表面光滑、一次成型没有死角，托盘可拿下，便于清洁。

车轮：采用3寸超静音万向轮，避免运转途中产生噪音。

用于将内镜高效、安全的运转到检查现场或内镜储藏室，多层设计有效防止内镜在运转过程中的二次污染和意外碰伤。把手人性化的高度设计使车体推行更流畅。