心电图产品技术参数

1、ECG输入：12通道同步采集

2、输入阻抗：≥50MΩ@10Hz，抗除颤电击保护功能

3、频率响应：0.04-150Hz(-3db)

4、共模抑制比：≥125dB

5、采样率≥512000/秒/通道；分析频率：1000/秒

6、采集模式：常规采集及预先采集

7、独立起搏通道，起搏检测频率≥75000/秒/通道，支持心房，心室及双腔起搏器检测和起搏钉标识

8、支持FDA或CFDA认证的自动测量诊断软件

9、QTC计算：提供Bazett、Framingham、Fridericia3种QTC计算公式13、支持内置无线模块

10、电源：交直流两用，内置可充电可更换锂离子电池

11、具有存储病人信息的功能