手术室无影灯参数

- （1）普通LED手术双头无影灯招标要求（万级和肛肠科手术室）

1、灯头厚度≤15cm；灯头直径≥600mm，

2、亮度调整范围： 40000~160000 Lux；

3、聚焦深度≥550mm，聚焦范围≥1200mm

4、色温：4300K～6000K；

5、无影灯每个灯头的显色指数CRI(Ra)≥96；

6、无影灯灯头照明光柱深度≥135cm；

7、LED灯泡使用寿命≥50000小时。

- （2）高端LED手术双头无影灯 （百级手术室）

1、无影灯为子母灯，无影灯每个灯头直径≥650mm；

2、手术医师头部上方，灯头表面玻璃温升≤0.5°C；

3、色温：4200K（±300）；

4、无影灯每个灯头的显色指数CRI(Ra):≥ 96；

5、亮度调整范围： 40000~160000 Lux；

6、光斑调整范围需包含：18～30cm；

7、光斑均匀度(D50/D10）：＞0.5；

8、无影灯每个灯头的照明深度：≥150cm；

9、LED灯泡使用寿命≥60000小时。