重症监护室吊桥参数

干、湿分区吊桥

1、所有吊塔上承载的设备电源线路及气源管路和塔体之间没有相对移动，所有电源线路及气源管路必须在塔体不能外露，保证吊塔在移动过程中，不会因位置的改变导致线路脱落的意外发生。

2、吊塔的外壳防火等级为UL94-V0级。

干区

1、终端箱长度：≥800mm；

2、气体终端（空气1个，负压吸引2个，氧气2个），含所有插头；

3、电源插座9个，六类网络接口 2个，等电位柱2个；

4、二层设备托盘，其中一层带抽屉，托盘尺寸≥500X340mm；

5、托盘高度可调且能随意增加托盘,设备托盘均配有不锈钢边轨,以方便固定小型的医疗仪器设备 （大小尺寸可安放各种类型的呼吸机，每个托盘载重≥50Kg）。

湿区

1、终端箱长度：≥750mm；

2、标准气体插座（空气1个，负压吸引2个，氧气2个）；

3、湿区配双关节旋转伸展臂2个，延伸臂最大标称工作称重应不小于25KG。；

4、高度可调不锈钢输液架2个；

5、电源插座9个，六类网络接口 2个，等电位柱2个。